Приложение №2

к тендерной документации

| Лот №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат для электролечения (РЧА) с принадлежностями |  |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Генератор радиочастотный | Аппарат используется в сочетании с электродами и радиочастотными канюлями. Источник питания 120 В-230В; 50 - 60 Гц; не более 300 ВА. Максимальная мощность не более 100 Вт при неиндуктивной нагрузке не более 200 Ом. Экран дисплея: не менее 12,1-дюймовый цветной графический дисплей с высоким разрешением (HD), не менее 1280 x 800 жидкокристаллических диодов (LCD). Работающее от сети (сети переменного тока) изделие, разработанное для генерации радиочастотного электрического тока, используемого для создания тепла при помощи электродов в точно определенном месте контролируемой температуры для фокальной абляции не относящихся к сердцу тканей (например, не относящихся к сердцу нервов, опухолей, предраковых тканей); может предназначаться для коагуляции, однако, не используется для электрохирургического разрезания. Генератор подключается при помощи кабеля доставки к датчику/катетеру для электрохирургической абляции (не относящемуся к данному виду) для передачи радиочастотной энергии к операционному полю; может дополнительно предназначаться для нагрева наконечника электрода (электрокаутеризации). Сведения о габаритных размерах оборудования и его массе не более 317.5 мм [12.5 дюйма] ширина, не более 203.2 мм [8 дюйма] высота, не более 381 мм [15 дюйма] глубина, масса не более 8.2 кг. Применение в проведении фасеточной денервации на шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника, Ризотомии медиальных ветвей, чрескожней хордотомии, DREZ – анальгезии, анальгезии при переферических невралгиях, в проведении деструкции Гассерова узла и ветвей тройничного нерва, анальгезии Ramus Communican, диагностики – измерение импеданса тканей и измерение температуры тканей во время процедуры, диагностики – измерение проводимости нервных волокон, радиочастотной аннулопластики и крестцово-подвздошней денервации. Имеется возможность использования при нуклеопластике (с помощью дополнительных расходных материалов). Сенсорный дисплей –не менее 14 х 20.3 см LCD, угол обзора не менее 160˚. Программное обеспечение может быть усовершенствовано без закупки дополнительного оборудования. Звуковое оповещение. Виды воздействия - измерение импеданса, стимуляция (чувствительная/двигательная) Абляция -Термическая абляция 80C° в течение 90 сек. Радиочастотная абляция - 42C ° в течение 120 сек. Диапазон измерения импеданса тканей -0-2000 Ом. Точность при измерении импеданса - ниже 100 Ом ± 30 Ом; выше 100 Ом ± 10%. Рабочий диапазон - 35 Ом <стимуляция< 1600 Ом, 35 Ом <деструкция< 1200 Ом. Диапазон измерения температуры тканей при деструкции - 4°C до 95°C; точность ± 2-4°C с 37° до 95°С; Диапазон измерения времени при деструкции - 0 до 999 сек. Частота при деструкции - - деструкция постоянным током - 1 МГц; точность ± 10% с апериодическим затуханием синусоида - пульсовой режим - 1 МГц, синус волны, частота повторения и время воздействия выбирается ; точность ± 10%. Частота стимуляции - от 1 до 200 Гц. Продолжительность импульса при стимуляции - от 0.1 мсек до 5 мсек ; точность ± 10%. Амплитуда напряжения при стимуляции и регулируемая величина - 0-10 Вольт; сила тока - лимит до 40 мА. Амплитуда силы тока при стимуляции и регулируемая величина - 0-10 мА; напряжение лимит не более 10 В. Формат предоставления данных по импедансу – цифровой. Автоматические встроенные функции - постоянный мониторинг импеданса тканей, постоянный мониторинг температуры в области деструкции, контроль перегрева тканей, встроенный тестер работы электродов, звуковая тревога опасности, возможность выбора области воздействия на позвоночнике, возможность одновременно проводить 4 зоны деструкции одновременно с независимым контролем и началом воздействия, все данные о них выводятся в одном окне, отслеживания данных (температура, время) за каждым ведется индивидуально, возможность воздействия монополярно и биполярно одновременно, возможность проведения не менее 2 биполярных воздействий одновременно. Управление консолью - сенсорная панель управления и ручной пульт управления. | 1 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации |  | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 |  | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци |  | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам |  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Хирургический дисплей 4K |  |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Хирургический дисплей 32" 4K | Отображение цветов: не менее 1 073 741 824 цвета; Шаг пикселя: 0,1704 × 0,1704 мм; Время отклика (обычное): Время нарастания: не более 11 мс; Время спада: не более 9 мс; Угол обзора: по горизонтали/вертикали: 178° Яркость не менее 525 кд/м2. Монитор видеоэндоскопический медицинский не менее 32 дюйма. Разрешение (в формате UltraHD), не менее 4 096 (Г) точек × 2 160 (В) пикселей . Сертификация для применения в медицинских учреждениях. Широкоформатный. Поддержка технологий AIM и ICG/NIR. Флуоресцентная визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря применению индоцианина зеленого (ICG) можно посредством света в спектральном разложении ближнего инфракрасного диапазона (NIR) визуализировать, например, анатомические структуры. Управление меню одним многофункциональным поворотный регулятором. Частота обновления не менее 85 Гц.Тип изображения a-Si TFT с активной матрицей. Размеры не более 616,4 x 428,8 x 121,2 мм. Масса не более 8,9 кг. Контрастность 700:1. Угол обзора не менее +/-89° (Лево/Право) × +/-89° (Верх/Низ). Размер пикселя 0,2865 × 0,2865 мм. Формат изображения как 4:3 (HD), так и 16:9 (HDTV). Синхронизация раздельная 2.5 - 5.0 Vpp. Цветность 16 миллионов цветов. Максимальная частота синхронизации пиксела, 170 МГц. Возможность установки резкости видеоизображений. Наличие функции "картинка в картинке", функции "картинка вне картинки", функции "картинка к картинке". Функция цифрового масштабирования картинки (10 ступеней), функция просмотра изображения по частям, функция блокировки клавиш. Возможность создать и сохранить индивидуальные настройки хирурга (запись под именем хирурга для быстрого доступа). Возможность точной коррекции цветопередачи. Принимаемые сигналы: HDMI, DVI, VGA, HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS), Optical (опция). Возможность автоматическоговыбора источника видеосигнала. Наличие DVI, VGA, HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS), Optical (опция). Электропитание AC 100-240 в/через световой адаптер на 24В. Потребление электроэнергии 150 Вт. Наличие 6 режимов энергосбережения. Крепежные отверстия стандарт VESA, 100mmx100mm. Соответствие нормам электробезопасности IEC 60601-1-2:2003. Блок питания переменным напряжением не более 24 Вольта. Наличие 4-мм винты VESA – 4 шт. | 1 шт. |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Система архивирования и управления данными |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль | Предназначена для передачи, хранения и отображения данных медицинского изделия, независимо от функций или параметров любого подключенного устройства. Кроме того, изделие может конвертировать данные медицинского изделия из одного формата в другой, в соответствии с заданными параметрами. Консоль представляет собой универсальную систему фиксации данных в операционной. Это оборудование с возможностью подключения к информационной сети, а также с функциональными возможностями программного обеспечения, которое позволяет настраивать параметры изделия в соответствии с требованиями клиента. Корпус: Ширина не более 13”× Длина не более 17”× Высота не более 6”. Общий вес: не более 19,4. фунта (8,8 кг). Дисплей: не менее 8” жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах, с сенсорным экраном. Потребление питания: 100-240В переменного тока ~ 50/60Гц (± 10%), максимум 4A/2A. | 1 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Источник света |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Источник света светодиодный | Источник света светодиодный. Флуоресцентная визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря применению индоцианина зеленого (ICG) можно посредством света в спектральном разложении ближнего инфракрасного диапазона (NIR) визуализировать, например, анатомические структуры. Имеются не менее 3 режима: Белый свет, IRIS, ENV. На панеле имеется соединение с лазером при использования комплекта для уретры для режима IRIS. При работе в режиме ENV необходимо использовать контрастное вещество под названием индоцианин зеленый (ICG). Режим ENV: в источнике свете используется лазерная технология, обеспечивающая излучение света в ближней инфракрасной области спектра, с помощью которого осуществляется флуоресцентная визуализация анатомических структур, окрашенных контрастным веществом индоцианином зеленым. Режим IRIS: в источнике свете используется лазерная технология, обеспечивающая излучение света в ближней инфракрасной области спектра, с помощью которого осуществляется трансиллюминация уретры при выполнении открытых или лапароскопических хирургических вмешательств. Электрические характеристики - 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 3,2–1,3 A; Предохранители (2): T 5,0 A/ч 250 В; Габариты: Высота не более 12,1 см; Ширина не более 31,8 см; Глубина 42,7 см; Вес: не более 7,3 кг; Длина излучаемой волны в режиме ENV: не менее 806 нм (лазер класса 1M); Длина излучаемой волны в режиме IRIS: не более 830 нм (лазер класса 1); Максимальная мощность лазерного излучения: ниже ограничений для класса 1M; Источник света: Красный, зеленый, синий светодиоды; лазер не менее 806 нм, лазер не более 830 нм; Срок службы — 2000 часов. Количество цветов светодиодов -не менее 3 шт. Количество лазеров – не менее 2 шт. Мощность излучающих светодиодов 240Вт. Максимальный световой поток 1800 люмен. Ресурс работы диодов расчитан на весь срок службы прибора. Ручка универсального зажима повортная. Система ESST (отключение лампы при отсоединении оптики). Цветной сенсорный экран. Тип экрана активный LCD. Совместимость с системой голосового управления. Регулировка выходной мощности. Шаг регулировки выходной мощности 10%.. Возможность управления выходной мощностью светового потока с помощью кнопоки на головке совместимой видеокамеры. На передней панели прибора кнопка переключения прибора спящий режим/работы, со световыми индикаторами активного режима. Наличие системы охлаждения. Электронное отображение установленной мощности. Система отключения светодиодов при отсоединении оптики от световодногокабеля.Встроенный инфракрасный лазер, потдержка технологии ICG. Универсальный зажим световода, позволяющий использовать световоды любых производителей. Минимальный диаметр 6,5 мм. Лазерное устройство класса 1М | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель световодный волоконно-оптический 5 ммx 3м | Фиброоптический световод медицинский эндоскопический, с креплением,. Поддержка технологии ICG Длина не менее 3 м. Диаметр не менее 5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Адаптер к эндоскопам | Адаптер-переходник выполнен из нержавеющей стали с быстрым соединением в проксимальной части и резьбовым соединением в дистальной части. | 1 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Лапароскопы автоклавируемые |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Лапароскоп автоклавируемый HD, диаметр 10 мм, длина 33 см, угол 0° | Лапароскоп автоклавируемый AIM HD, диаметр не более 10 мм, длина 33 см, угол 0°. Крепление дистальной сапфировой линзы методом лазерной сварки. Автоклавируемые HD-лапароскопы AIM представляют собой трубчатые оптические инструменты для доступа к внутренним органам пациента с целью осмотра, диагностики и лечения во время лапароскопических процедур. Автоклавируемые HD-лапароскопы AIM обеспечивают следующее: Изображение высокого разрешения. Визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне благодаря светодиодному источнику света с технологией AIM в режимах ENV и IRIS (уретральный). Оптимизированная визуализация ICG (Indocyanine Green — индоцианин зеленый) при использовании светодиодного источника света с технологией AIM в режиме ENV. Сохранение фокуса изображения при переключении с белого света в режим ENV и обратно. | 1 шт. |  |
|  |  | 2 | Лапароскоп автоклавируемый HD, диаметр 10 мм, длина 33 см, угол 30° | Лапароскоп автоклавируемый AIM HD, диаметр не более 10 мм, длина 33 см, угол 30°. Крепление дистальной сапфировой линзы методом лазерной сварки. Автоклавируемые HD-лапароскопы AIM представляют собой трубчатые оптические инструменты для доступа к внутренним органам пациента с целью осмотра, диагностики и лечения во время лапароскопических процедур. Автоклавируемые HD-лапароскопы AIM обеспечивают следующее: Изображение высокого разрешения. Визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне благодаря светодиодному источнику света с технологией AIM в режимах ENV и IRIS (уретральный). Оптимизированная визуализация ICG (Indocyanine Green — индоцианин зеленый) при использовании светодиодного источника света с технологией AIM в режиме ENV. Сохранение фокуса изображения при переключении с белого света в режим ENV и обратно. | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3 | Контейнер стерилизационный для лапароскопов | Для стерилизации оборудования. Вместимость: лапароскоп не менее 2 шт. Состоит из: крышка, контейнер. Материал контейнера термостойкий перфорированный пластик. | 1 шт. |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: -18–60 °C. Относительная влажность: 15–90 % |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Инсуффлятор |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Инсуффлятор | Предназначен для использования во время диагностических и/или терапевтических эндоскопических процедур для расширения полости путем заполнения ее углекислым газом. Диапазон сетевого напряжения: 100–240 В переменного тока ~; Диапазон частоты промышленной сети: 50/60 Гц; Обозначение предохранителя: 2x T 4 A H, 250 В; Габариты Ширина х высота х глубина не более 318 x 149 x 429 мм; Масса (кг): не более 10 кг; Максимальное давление на выходе: 75 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 1,33 мбар = 133 Па); Максимальный расход газа: 50 л/мин; Регулируемый диапазон давления: 1–не более 30 мм рт. ст.; Разрешение отображаемого давления: не более 1 мм рт. ст. Входное давление не менее 80 бар. | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Шланг для централизованного источника CO2 DIN: США, 5 м | Соединительная трубка для подачи, NIST/DIN длиной не менее 3 м для инсуффлятора эндоскопического медицинского | 1 шт. |  |
|  |  | 3 | Адаптер США для универсального штуцера газа | Адаптер США для универсального штуцера газа к инсуффлятору эндоскопическому медицинскому. | 1 шт. |  |
|  |  | Расходный материал и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор трубок с подогревом, увлажнением и удалением дыма | Трубки подогрева, увлажнения и удаления дыма для инсуффлятора эндоскопического медицинского.(не менее 10 шт. в уп.) | 1 уп. |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Блок управления камерой |  |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Блок управления камерой | Блок управления камерой Поддержка технологий ICG/NIR. Флуоресцентная визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря применению индоцианина зеленого (ICG) можно посредством света в спектральном разложении ближнего инфракрасного диапазона (NIR) визуализировать, например, анатомические структуры. Электропитание 100-240В, 47-63Гц, потребляемая мощность, не более 70Вт, наличие панели предохранителей , содержит 2-х предохранителей на 0,63 А. Дизайн передней панели и размеры (Д и Ш) аналогичен дизайну передней панели и размерам (Д и Ш) цифрового преобразователя видеосигнала, LED источника света, системе радиочастотной абляции, артроскопическому насосу, блоку моторной системы и инсуффлятора данного производителя, что позволяет составлять приборы четко друг на друга и экономить место. Скорость автоматического затвора 1/60-1/50.000 с, сенсорный ЖК-экран управления, ПЗС-матрица, физический размер не менее 7,5 - 9 мм, количество матриц - 3. Система изображения прогрессивное сканирование. Частота (скорость) работы процессора 148 МГц. Сканирование горизонтальное, не менее 64.00 кГц (60.00 кГц). Сканирование вертикальное, не менее 60.02 Гц (50.00 Гц). Светочувствительность, не менее 1 люкс. Приближение (цифровое) х1,5. Наличие технологии высокой четкости изображения HD (High Definition). Формат изображения как 4:3 (HD), так и 16:9 (HDTV). Разрешение (в формате HDTV), не менее 1920х1080 пикселей. Разрешение (в формате HDTV), не менее 1080p (progressive). Разрешение (в формате HD) 1280х1024 пикселей. Разрешение (в формате UltraHD 4K), 3840 × 2160 пикселей .Отношение сигнал/шум 75 дБ. Наличие противобликового фильтра. Регулируемая резкость изображения (Enhance), не менее 16 уровней. Регулировка яркости изображения – автоматическая 0 - 19 дБ. Совместимость с системой беспроводной передачи сигнала высокого разрешения. Совместимость с системой голосового управления. Количество предустановленных параметров, таких как: лапароскопия, артроскопия, цистоскопия, ЛОР, гибкая эндоскопия, микроскопия, гистероскопия, лазер, стандартный режим 9. Возможность управления яркостью, масштабированием, балансом белого, записью изображения и видеосигнала с блока управления. Функция подсветки на мониторе темных полостей. Функция визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне при подключении соответствующего источника света. Звуковая сигнализация при переключении между периферическими устройствами. Отображение кода ошибки для ускоренной диагностики неполадок. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), не более 31.8 х 10.2 х 38.7см. Вес, не более 4,9 кг/ Видео выходы: HDMI, S-VHS (S-Video) 1 шт, DVI-I (29-и штырьковый разъем) 2 шт, HDMI (20-и штырьковый разъем), 2 шт. Наличие фиброоптического выхода. Другие входы/выходы: Выход для управления источником света (USB) 1 шт. Имеется гнездо для подключения системы голосового управления. Возможность подсоединения к системе беспроводной передачи сигнала в HDTV разрешении 1080p без сжатия и потери качества на расстояние до 30 м, работающей на тeхнологии AMIMON. Имеется фильтр позволяющий видеть инфракрасный свет. | 1 шт. |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Головка камеры |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Головка камеры 4K, C-образное крепление | Головка камеры, C-образное крепление Флуоресцентная визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря применению индоцианина зеленого (ICG) можно посредством света в спектральном разложении ближнего инфракрасного диапазона (NIR) визуализировать, например, анатомические структуры. Стандартная головка (отхождение кабеля под углом 450). Соединительный кабель, длина кабеля не менее 3,15 м. Тип сенсоров CMOS. Количество видеосенсоров головки камеры CMOS не менее 3 шт. Тип развертки – прогрессивная. Способна передавать изображение в разрешении (в формате UltraHD 4K), не менее 3840 × 2160 пикселе. Влагозащитный колпачек кабеля для безопасной обработки. Возможность подсоединения удлинительного кабеля. Длина удлинительного кабеля не менее 6,3 м. Цветовая система PAL. Крепление C-Mount. Наличие перепрограммируемых кнопок управления на головке камер не менее 4. Функции выполняемые кнопками на головке камеры: начало/остановка записи, захват статического изображения (фото), приближение, регулировка яркости изображения, баланс белого, управление источником света. Возможность включать и переводить в режим ожидания светодиоидный источник света с головки видеокамеры, что необходимо для безопасности пациента. Кнопки управления полностью перепрограммируемы. Кнопка захвата изображения имеет специальный наплыв, позволяющий хирургу определять ее пальпаторно. Возможность прямого соединения эндоскопов с резьбовым соединением cMount без оптического адаптера. | 1 шт. |  |
|  |  | 2 | Переходник 4K, C-образное крепление | Переходник, 20 мм, C-образное крепление. Флуоресцентная визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря применению индоцианина зеленого (ICG) можно посредством света в спектральном разложении ближнего инфракрасного диапазона (NIR) визуализировать, например, анатомические структуры. Переходник вращающийся используется для подключения эндоскопов к головке камеры и позволяет фокусировать получаемое через эндоскоп изображение. Быстрозажимная фиксация эндоскопа в переходнике. Глубина фокуса, не менее 20 мм. Наличие фокусировочного кольца для регулировки резкости изображения. Возможность стерилизации. | 1 шт. |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции, в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | Область применения: общая хирургия, кардиохирургия, детская хирургия, травматология и ортопедия, пластическая и эстетическая хирургия, торакальная хирургия, висцеральная хирургия, гинекология, оториноларингология (ЛОР), нейрохирургия, дерматология, стоматология и челюстно-лицевая хирургия, урология (ТУР), гастроэнтерология, пульмонология, эндоскопия, проктология, трансплантология, хирургия печени. Назначение: Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции. ВЧ аппарат предназначен исключительно для того, чтобы генерировать электрическую мощность для монополярного и биполярного резания и коагуляции при хирургических вмешательствах. Описание: Электропитание от сети не менее 220 В - 240 В. Мин. потребляемая мощность не менее 3 Вт / 40 В. Мин. потребление тока не менее 200 мА. Макс. потребляемая мощность не более (при 400 Вт) 700 Вт / 1150 ВА. Макс. потребление тока не более(при 400 Вт) 5 A. Сетевой предохранитель не менее 2 x 5 Ач инерционный. Частота сети не менее 50 / 60 Гц Наличие разъема для выравнивания потенциалов. Максимальная мощность при монополярном применении не менее 400Вт (при сопротивлении 200 Ом). Максимальная мощность при монополярном применении не менее 400Вт (при сопротивлении 75 Ом). Частота тока ВЧ–генератора, не менее 350кГц/1МГц. Наличие RFID частота датчика не менее 13,56 МГц; рабочий цикл 0-100%; схема модуляции; не менее 4 внутренних антенн (разнос антенн – нет одновременной передачи на обе антенны) число каналов не менее 1; максимальная выходная мощность RF не более 33 дБм (<<42 дБмкА/м на 10 м). Подключение инструментов: Количество разъемов для подключения монополярных инструментов не менее 2; Количество разъемов для подключения биполярных инструментов не менее 3; Количество портов для подключения ножных педалей не менее 2. Монополярные функции: Наличие автоматического регулирования электрической дуги для всех режимов монополярного сечения. Наличие режима сечения для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции. Диапазон регулировки мощности не менее 1 – 400 Ватт. Количество изменяемых эффектов не менее 9. Пиковое напряжение не менее 400 – 750 Впик. Наличие режима сечения для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 50 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 9; пиковое напряжение не менее 280 – 450 Впик. Наличие режима сечения для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 200 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 9; пиковое напряжение не менее 1 400 – 1 600 Впик; Наличие режима сечения в среде аргона для предотвращения эффекта коагуляционного некроза тканей, с использованием дополнительного аргонового модуля диапазон регулировки мощности не менее 1 – 300 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 9; пиковое напряжение не менее 400 – 750 Впик; Наличие режима сечения для проведения разрезов в гинекологии и урологии при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода; установленная мощность не менее 250 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 5; пиковое напряжение не менее 650 – 750 Впик; Специализированный режим сечения для эндоскопической гистерэктомии диапазон регулировки мощности не менее 300 – 400 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 650 Впик. Наличие режима сечения для лапароскопии и артроскопии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 200 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 9; пиковое напряжение не менее 400 – 750 Впик. Наличие (опционально) режима для полипэктомии медленный / средний / быстрый. Наличие режима коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания: стандартная, диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 190 Впик; Наличие режима коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания: микро умеренная коагуляция, диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 2; пиковое напряжение не менее 150 Впик; Наличие режима быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 80 Ватт; пиковое напряжение не менее 1 020 — 4 770 Впик. Наличие режима быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 1 500 – 2 500 Впик. Наличие режима быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 250 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 4; пиковое напряжение не менее 1 500 – 1 300 Впик. Наличие режима бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 4; пиковое напряжение не менее 3 000 – 5 000 Впик. Наличие режима коагуляции в среде аргона для открытых операций с использованием дополнительного аргонового модуля: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 4 600 Впик. Наличие режима коагуляции в среде аргона для непрерывной коагуляции при гастроэндоскопических операциях с использованием дополнительного аргонового модуля: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 4 400 Впик; Режим коагуляции в среде аргона для импульсной коагуляции при гастроэндоскопических операциях, с использованием дополнительного аргонового модуля: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 80 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 1 800 Впик. Наличие специализированного режима коагуляции для гемостаза в гинекологии и урологии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 2 200 Впик. Наличие специализированного режима коагуляции для кардиохирургии и хирургии молочной железы: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 60 Ватт; пиковое напряжение не менее 1 800 Впик. Наличие специализированного режима коагуляции для торакальной хирургии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 100 Ватт; пиковое напряжение не менее 1 800 Впик. Наличие режима одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 2 000 – 4 600 Впик; симметричное распределение заданной мощности между двумя электродами. Наличие режима коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 50 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 1 800 – 2 800 Впик. Наличие режима коагуляции для лапароскопии и артроскопии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 1 800 Впик. Биполярные функции: Наличие автоматического регулирования электрической дуги для всех режимов биполярного сечения. Режим биполярного сечения для лапароскопии: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 200 Ватт; пиковое напряжение не менее 400 Впик. Наличие режима (опционально) для биполярного разреза в гинекологии и урологии: установленная мощность не менее 250 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 500 Впик. Наличие режима (опционально) для биполярного разреза в гинекологии и урологии: установленная мощность не менее 860 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 500 Впик. Наличие режима для коагуляции до и во время механического разреза: диапазон регулировки мощности не менее 1 - 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 200 Впик. Наличие режима для вапоризации в гинекологии и урологии. При контакте с тканью немедленно загорается световая дуга, что позволяет быстро испарить ткань с небольшим рассеиванием тепла в окружающую среду: диапазон регулировки мощности не менее 300 - 400 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 350 - 450 Впик. Наличие режима коагуляции для контактной коагуляции пинцетом без образования искр: диапазон регулировки мощности не менее 1 - 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 150 Впик. Наличие режима коагуляции для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью: диапазон регулировки мощности не менее 5 - 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 150 Впик; ручная настройка времени отсрочки автоматической активации биполярной коагуляции. Наличие режима коагуляции для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью диапазон регулировки мощности не менее 0,1 – 40 Ватт; пиковое напряжение не менее 90 Впик; Наличие режима коагуляции для быстрой коагуляции пинцетом: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 100 Ватт; пиковое напряжение не менее 550 Впик. Наличие режима для заваривания вен (опционально), артерий и тканевых связок открытым и лапароскопическим доступом: установленная мощность не менее 200 Ватт; пиковое напряжение не менее 190 Впик; полностью автоматическая настройка и регулирование параметров режима, не требующая ручной коррекции. Наличие режим для заваривания вен (опционально), артерий и тканевых связок открытым доступом: установленная мощность не менее 200 Ватт; пиковое напряжение не менее 190 Впик; полностью автоматическая настройка и регулирование параметров режима, не требующая ручной коррекции. Наличие режима для необратимого запаивания вен, артерий и пучков тканей установленная мощность не менее 150 Ватт; пиковое напряжение не менее 200 Впик. Наличие режима с биполярными ножницами, коагуляция до или во время механического резания, а также точечную и поверхностную коагуляцию: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 200 Впик. Наличие режима для коагуляции биполярными лапароскопическими инструментами: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт; пиковое напряжение не менее 150 Впик. Наличие режима с тонкими биполярными лапароскопическими инструментами для коагуляции: диапазон регулировки мощности не менее 1 – 100 Ватт; пиковое напряжение не менее 110 Впик. Наличие режима для рассечения и коагуляции тканей в жидкой среде с использованием специализированных инструментов - биполярных резектоскопов, резекционных петель: диапазон регулировки мощности не менее 125 – 350 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 4; пиковое напряжение не менее 190 Впик. Режим используется для коагуляции с применением биполярных инструментов, например, пинцетов. Мощность можно выбрать индивидуально для каждого инструмента; она передается без потерь при одновременной активации. Мощность можно настроить шагами не менее чем по 5 ватт; установленная мощность не менее 5-60 Ватт; пиковое напряжение не менее 550 Впик. Наличие режима для биполярного гемостаза, а также для вапоризации в гинекологии и урологии: установленная мощность не менее 250 Ватт; количество изменяемых эффектов не менее 3; пиковое напряжение не менее 190 – 500 Впик. Возможности, наличие: Функция АВТОСТАРТ. Конвективное охлаждение. Автоматическое принудительное охлаждение вентилятором с температурным регулированием. Режим работы периодический (вкл./выкл.) 10/30 секунд. Функция автоматического распознавания подключаемых инструментов. Система контроля прилегания нейтральных электродов. Индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов. Максимальное допустимое сопротивление между частями составных нейтральных электродов не более 300 Ом. Индикация активного сопротивления при использовании цельных нейтральных электродов. Отображение цифрового значения сопротивления на нейтральном электроде. Возможность ручного выбора типа используемого нейтрального электрода. Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной, для новорожденных. Автоматическое ограничение мощности при использовании нейтральных электродов для новорожденных, не более 50 Ватт. Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом. Регулировка громкости аварийных сигналов. Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия. Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране, содержащим информацию о дальнейших действиях. Интегрированная система безопасности. Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов. Функция самотестирования при включении. Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата наличие. Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию. Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента. Система автоматического регулирования электрической дуги. Постоянный контроль за ВЧ–токами утечки, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию. Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию. Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию. Обнаружение короткого замыкания. Устойчивость к разрядам дефибриллятора наличие. Отображение информации о дате следующего сервисного обслуживания. Функция автоматического напоминания о необходимости проведения сервисного обслуживания (опционально). Возможность расширения областей применения аппарата за счет активации опциональных функций (опционально). Возможность оснащения дополнительными опциями: Опция биполярная резекция (опционально). Опция биполярного лигирования (опционально). Устройства ввода, отображения и коммуникации. Емкостный сенсорный не менее 9 дюймов TFT–дисплей для отображения состояния систем безопасности, выбранных режимов использования и служебной информации на казахском и русском языках. Один универсальный мультидисплей для отображения параметров мощности и эффектов, устанавливаемых на каждом из разъемов для подключения инструментов, строки состояния, систем безопасности и контроля параметров, а также служебной информации. Сенсорное управление программными кнопками. Автоматическая подсветка дисплея активного разъема. Не создающее электромагнитных помех оптоволоконное соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой. Сервисно–технические возможности: USB–интерфейс для обновления ПО аппарата. CAN/UART–интерфейс для использования ПО сервисные поддержки. Ethernet–интерфейс для удаленного доступа к сервисным функциям. Встроенная в аппарат программа для сервисной поддержки. Сервисная поддержка с использованием интегрированной системы безопасности. Система радиочастотной идентификации и регистрации количества использования инструментов. Функция автоматического выбора оптимальных настроек для инструментов, оборудованных системой. Индикация артикульного и серийного номера подключенного инструмента. Количество сохраняемых пользовательских программ 400. Возможность задания уникальных имен пользовательских программ с использованием экранной клавиатуры (русская/английская). Меню для быстрого поиска 8-ми избранных программ. Ножной переключатель с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной кнопкой для переключения между активными инструментами. Световая индикация надежности сопряжения кабелей с разъемами на аппарате. Световая индикация разъема активного инструмента. Регулировка уровня яркости дисплея. Регулировка громкости звука сигналов активации и сигналов нажатия клавиш в диапазоне от 1 до 5 уровня. Индивидуальный накопитель с возможностью записи и считывания до 6 пользовательских программ. Возможность переноса пользовательских программ, сохраненных на накопителе на любой другой аппарат идентичного бренда. Возможность использования в интерфейсе одного из 27 основных мировых языков, в том числе меню аппарата возможно использовать на казахском и русском языке. Возможность создания персонализированного стартового экрана загрузки с заданной пользователем продолжительностью отображения. Возможность изменения / удаления персонализированного стартового экрана загрузки. Возможность возврата к заводским настройкам аппарата (сброс всех пользовательских настроек). Возможность создания резервной копии пользовательских и системных настроек аппарата и ее сохранение на USB-устройстве. Возможность восстановления пользовательских и системных настроек аппарата из резервной копии на USB-устройстве. Отображение номера версии и даты программного обеспечения. Отображение перечня установленных опций. Возможность просмотра обучающего озвученного видеофильма непосредственно на экране аппарата. Возможность просмотра инструкции по эксплуатации непосредственно на экране аппарата, удобная система поиска необходимой информации. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | кабель сетевой | кабель сетевой, Штекер тип F Shuko, Длина кабеля не менее 5 м | 1 шт. |
|  |  | 3 | двухпедальный ножной переключатель | двухпедальный ножной переключатель с кнопкой Длина кабеля не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | кабель для нейтральных электродов, одноразового пользования | кабель для нейтрального электрода одноразового пользования Коннектор со стороны аппарата 2 контактный интернациональный Длина кабеля не менее 4,5 м, с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности Клемма к пластине нейтрального электрода 25 мм Электрическая прочность не менее 500 Vp/Вп | 1 шт. |
|  |  | 5 | кабель биполярный | кабель биполярный. Коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов с плоским коннектором, коннектор со стороны аппарата 8/4 мм двух контактный Длина кабеля не менее 4 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности Электрическая прочность не менее 550 Vp/Вп Многоразового пользования | 1 шт. |
|  |  | 6 | инструменты биполярные | инструменты биполярные щипцы для биполярной коагуляции Рабочая вставка: диссектор Келли, длина не менее 360 мм Вращение рабочей части на 360 градусов, Многоразового пользования | 4 шт |
|  |  | 7 | инструменты биполярные | Инструменты биполярные, щипцы для биполярной коагуляции, с ручной активацией. Рабочая вставка: диссектор Maryland, длина не менее 360мм. Вращение рабочей части на 360 градусов, многоразового использования. | 2 шт |
|  |  | 8 | Инструменты – рабочая вставка, щипцы | Рабочая вставка для щипцов для биполярной коагуляции, с ручной активацией, длина не менее 360 мм Рабочая вставка: диссектор Келли, Многоразового пользования | 6 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 11 | нейтральный электрод одноразового пользования | нейтральный электрод одноразного пользования Составные, системой защиты от ожогов, нестерильные (уп. не менее 100 шт.) Контактная поверхность не более 110 см² Общая поверхность не более 175 см² Область применения: универсальный > 5 кг | 2 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Площадь помещения: не менее 5 кв.м; Вентиляция помещения приточно-вытяжная; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–40 °C при влажности 30–75 %; Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа; Электроснабжение 200-240В. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| Лот №10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Помпа ирригационная эндоскопическая медицинская |  |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Помпа ирригационная эндоскопическая медицинская | Ирригационный насос AHTO является механизированным ирригационным устройством, применяемым для упрощения ирригации в ходе хирургических процедур. Данная насосная система обеспечивает работу на месте проведения операции на трех скоростях: низкая (2л/мин), средняя (3л/мин), и высокая (4л/мин). Устройство может работать от сети переменного тока или от встроенных заряжаемых аккумуляторных батареек. Мощности батареек хватает не менее 30 стандартных хирургических операций (~ 2 недели) при работе на высокой скорости и намного больше при эксплуатации на средней и низкой. Размеры: не более 19,1 х 15,2 х 9,4 см Вес: не более 2,0 кг Электрическое питание: 100-240В, 50/60 Гц, 1А Батарея: 14 AA Ni-MH, не менее 19.6 В, не менее 1800 mAhrs. Помпа работает в режиме аспирации и ирригации, не менее 2 потока. Рабочие условия от 10° до 40° C относительная влажность 30% до 75%. Классификации и Разрешения • Рабочая часть типа BF •IPX2 Уровень защиты от проникновения воды •Продолжительная работа в прерывистом режиме •Класс 1 и внутренний источник питания оборудования. Не менее10 делений индикации заряда батареи. Не менее 2 кнопки изменения скорости потока. Дисплей в виде семисегментного индикатора. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Расходный материал и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор медицинских трубок для аспирации и ирригации | Набор медицинских трубок для аспирации и ирригации (не менее 6 шт/уп) |  |  |  |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 ГцРабочие условия от 10° до 40° C относительная влажность 30% до 75%. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 60 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года. Адрес: Астана, ул. Манаса 17 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |